## Table 1
Table 1. Experimental parameters for MC-ICP-MS solution test, LA-MC-ICP-MS and LA-Q-ICP-MS
Instrument parameters | MC-ICP-MS solution test | LA-MC-ICP-MS Batch 1 | LA-MC-ICP-MS Batch 2 | LA-MC-ICP-MS Batch 3 | LA-MC-ICP-MS Batch 4 | LA-Q-ICP-MS
Laser ablation parameters
Spot size | n.a. | 50 μm | 50 μm | 50 μm | 50 μm | 50 μm
Repeat rate | n.a. | 3 Hz | 3 Hz | 3 Hz | 3 Hz | 4 Hz
Pulse length | n.a. | 4 ns | 4 ns | 4 ns | 4 ns | 4 ns
Burst shots | n.a. | 200 | 300 | 400 | 400 | 200
Laser fluence | n.a. | 5.06 J/cm2 | 3.37 J/cm2 | 3.37 J/cm2 | 4.23 J/cm2 | 2.77-6.00 J/cm2
Ablation cell | n.a. | HELEX | HELEX | HELEX | HELEX | HELEX
He gas flow rate | n.a. | 1.6 L/min | 1.0 L/min | 1.0 L/min | 1.0 L/min | 1.0 L/min
Nitrogen gas flow rate | n.a. | 2.0 L/min | 2.0 L/min | 2.0 L/min | 2.0 L/min | 2.0 L/min
MC-ICP-MS or Q-ICP-MS | MC-ICP-MS | MC-ICP-MS | MC-ICP-MS | MC-ICP-MS | MC-ICP-MS | Q-ICP-MS
Cool gas flow rate | 15 L/min | 15 L/min | 15 L/min | 15 L/min | 15 L/min | 15 L/min
Auxiliary gas flow rate | 1.05 L/min | 0.85 L/min | 1.10 L/min | 1.49 L/min | 1.40 L/min | 0.90 L/min
Sample gas flow rate | 0.98 L/min | 0.98 L/min | 0.83 L/min | 1.07 L/min | 1.05 L/min | 1.00 L/min
Injector type | Quartz | Quartz | Quartz | Quartz | Quartz | Quartz
RF forward power | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1550 W
Extraction voltage | −2000 V | −2000 V | −2000 V | −2000 V | −2000 V | −170 V
Resolution power | M/ΔM ≈ 5000 | M/ΔM ≈ 5000 | M/ΔM ≈ 5000 | M/ΔM ≈ 5000 | M/ΔM ≈ 5000 | Low resolution mode
Scan mode | static | static | dynamic | dynamic | dynamic | dynamic
Integration time | 8 s | 7.2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 0.15 s
Idle time | n.a. | n.a. | 3 s | 3 s | 3 s | n.a.
Cycles per analysis | 20 | 9-10 | 14-15 | 19-20 | 19-20 | ≈ 300
Cycles on mass 22 (44Ca2+) | n.a. | n.a. | one per four cycles | one per four cycles | one per four cycles | n.a.
APEX parameters
Heated spray chamber temperature | 100 oC | n.a. | 100 oC | n.a. | n.a. | n.a.
Cooling coil temperature | 2 oC | n.a. | 2 oC | n.a. | n.a. | n.a.
Nebulizer uptake rate | 50 μL/min | n.a. | 50 μL/min of H2O | n.a. | n.a. | n.a.

## Table 2
Table 2. Chemical and isotopic compositions of standards studied
standard | Al2O3 wt% | MgO wt% | SiO2 wt% | CaO wt% | FeOT wt% | Na2O wt% | Fo# | δ25MgDSM3 (‰) | δ26MgDSM3 (‰)
olivines (natural and synthetic)
Ol synth Watson #11 | n.a. | 5.0596 | 30.6023 | n.a. | 64.3382 | n.a. | 12.4 | -0.61999 | -1.19
Ol synth Watson #10 | n.a. | 11.1947 | 32.0458 | n.a. | 56.7595 | n.a. | 26.2 | -0.61999 | -1.19
Ol synth Watson #9 | n.a. | 17.8347 | 33.6082 | n.a. | 48.5571 | n.a. | 39.8 | -0.61999 | -1.19
Ol synth Watson #8 | n.a. | 22.9805 | 34.8189 | n.a. | 42.2006 | n.a. | 49.5 | -0.61999 | -1.19
Ol Sio-Fo#54 | n.a. | 25.5469 | 35.4228 | n.a. | 39.0303 | n.a. | 54.09 | -0.19694 | -0.378
Ol synth Watson #7 | n.a. | 29.045 | 36.2459 | n.a. | 34.7091 | n.a. | 60.1 | -0.61999 | -1.19
Ol Sio-Fo#64 | n.a. | 31.6124 | 36.85 | n.a. | 31.5377 | n.a. | 64.34 | -0.09378 | -0.18
Ol synth Watson #6 | n.a. | 32.8283 | 37.1361 | n.a. | 30.0357 | n.a. | 66.3 | -0.61999 | -1.19
Ol Sio-Fo#76 | n.a. | 38.966 | 38.5802 | n.a. | 22.4537 | n.a. | 75.75 | -0.15786 | -0.303
Ol synth Watson #5 | n.a. | 40.2239 | 38.8762 | n.a. | 20.8999 | n.a. | 77.6 | -0.61999 | -1.19
Eagle Station Ol | n.a. | 43.2946 | 39.5987 | n.a. | 17.1067 | n.a. | 82 | -0.174 | -0.334
Ol Sio-Fo#79 | n.a. | 40.9257 | 39.0414 | n.a. | 20.0329 | n.a. | 78.62 | -0.174 | -0.336
Ol synth Watson #4 | n.a. | 45.0181 | 40.0043 | n.a. | 14.9776 | n.a. | 84.4 | -0.61999 | -1.19
Ol Sio-Fo#85 | n.a. | 45.7394 | 40.174 | n.a. | 14.0866 | n.a. | 85.39 | -0.19538 | -0.375
Ol Sio-Fo#88 | n.a. | 48.0005 | 40.706 | n.a. | 11.2935 | n.a. | 88.44 | -0.16568 | -0.318
Ol San Carlos Watson | n.a. | 48.8763 | 40.9121 | n.a. | 10.2117 | n.a. | 89.6 | -0.1563 | -0.3
Ol synth Watson #3 | n.a. | 49.3327 | 41.0195 | n.a. | 9.6478 | n.a. | 90.2 | -0.61999 | -1.19
Ol Sio-Fo#90 | n.a. | 49.5542 | 41.0716 | n.a. | 9.3742 | n.a. | 90.49 | -0.13077 | -0.251
Ol Sio-Fo#91 | n.a. | 50.2067 | 41.2251 | n.a. | 8.5682 | n.a. | 91.34 | -0.20006 | -0.384
Ol Sio-Fo#92 | n.a. | 50.6314 | 41.325 | n.a. | 8.0435 | n.a. | 91.89 | -0.12608 | -0.242
Ol Sio-Fo#95 | n.a. | 53.2479 | 41.9407 | n.a. | 4.8114 | n.a. | 95.22 | -1.0649 | -2.044
basaltic glasses
StHs6/80-G | 17.8 | 1.97 | 63.7 | 5.28 | 4.37 | 4.44 | n.a. | -0.18443 | -0.354
BCR-2G | 13.8 | 3.59 | 54.8 | 7.22 | 12.5 | 3.15 | n.a. | -0.15786 | -0.303
TB-1G | 16.7 | 3.7 | 54.3 | 6.7 | 8.1 | 3.2 | n.a. | -0.1563 | -0.3
T1-G | 17.1 | 3.75 | 58.6 | 7.1 | 6.44 | 3.13 | n.a. | -0.14849 | -0.285
ML3B-G | 13.6 | 6.59 | 51.4 | 10.5 | 10.9 | 2.4 | n.a. | -0.1688 | -0.324
BHVO-2G | 13.6 | 7.13 | 49.3 | 11.4 | 11.3 | 2.4 | n.a. | -0.12452 | -0.239
KL2-G | 13.3 | 7.34 | 50.3 | 10.9 | 10.7 | 2.35 | n.a. | -0.14067 | -0.27
MORB (CLDR01RV) | 15.3243 | 8.698 | 49.9423 | 12.2473 | 6.6414 | 2.4017 | n.a. | -0.13025 | -0.25
BIR-1G | 15.6 | 9.37 | 47.3 | 13.4 | 10.5 | 1.89 | n.a. | -0.15369 | -0.295
GOR132-G | 11 | 22.4 | 45.5 | 8.45 | 10.1 | 0.83 | n.a. | -0.090654 | -0.174
GOR128-G | 9.91 | 26 | 46.1 | 6.24 | 9.81 | 0.574 | n.a. | -0.15005 | -0.288
CMAS glasses (synthetic)
R3-14 | 31.76 | 3.12 | 26.13 | 38.98 | n.a. | n.a. | n.a. | 23.5447 | 46.4505
R-18 | 30.51 | 5.2 | 28.05 | 36.24 | n.a. | n.a. | n.a. | 15.3524 | 30.2148
R3-10 | 26.86 | 9.13 | 31.52 | 32.48 | n.a. | n.a. | n.a. | 6.3075 | 12.3918
R-2 | 25.72 | 10.07 | 33.58 | 30.63 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.818 | 7.4243
CMAS-5 | 19.39 | 11.48 | 46 | 23.12 | n.a. | n.a. | n.a. | -1.78 | -3.511
R-10 | 19.39 | 11.48 | 46 | 23.12 | n.a. | n.a. | n.a. | -1.78 | -3.511
R-3 | 22.55 | 11.82 | 38.87 | 26.76 | n.a. | n.a. | n.a. | -0.022152 | -0.16286

## Table 3
Table 3. MC-SIMS analyses of the standards studied: raw data and values of instrumental mass fractionation
standard | 24Mg (cps)/Int (nA) | Δ25MgDSM3 (‰) | 2 sig err | Δ26MgDSM3 (‰) | 2 sig err | Ion yield Mg | δ25MgDSM3 (‰) | δ26MgDSM3 (‰)
olivines (natural and synthetic)
Ol synth Watson #11 | 4501836.53 | -2.3474 | 0.049503 | -4.4635 | 0.057823 | 889766.2071 | -1.7274 | -3.2735
Ol synth Watson #10 | 8004682.7151 | -2.6636 | 0.04 | -5.1064 | 0.042339 | 715044.2529 | -2.0436 | -3.9164
Ol synth Watson #9 | 11569373.3133 | -3.1736 | 0.025403 | -6.0255 | 0.052311 | 648698.8313 | -2.5536 | -4.8355
Ol synth Watson #8 | 13410664.114 | -3.2065 | 0.043828 | -6.1985 | 0.055107 | 583567.0808 | -2.5865 | -5.0085
Ol synth Watson #7 | 15267200.0008 | -3.3792 | 0.026058 | -6.5122 | 0.061778 | 525638.7727 | -2.7592 | -5.3222
Ol synth Watson #6 | 16379233.9454 | -3.3974 | 0.024461 | -6.521 | 0.041096 | 498936.6648 | -2.7774 | -5.331
Ol Sio-Fo#76 | 16954821.0629 | n.a. | n.a. | -6.1764 | 0.12956 | 435117.7841 | n.a. | -5.8764
Ol synth Watson #5 | 17325389.1335 | -3.3452 | 0.045894 | -6.4622 | 0.072545 | 430723.4628 | -2.7252 | -5.2722
Eagle Station Ol | 16251929.1305 | n.a. | n.a. | -7.422 | 0.293 | 375379.9241 | n.a. | -7.088
Ol synth Watson #4 | 15179315.3457 | -5.2003 | 0.097612 | -10.0988 | 0.17 | 337182.2323 | -4.5803 | -8.9088
Ol Sio-Fo#85 | 14654546.2047 | n.a. | n.a. | -9.4468 | 0.29 | 320392.0742 | n.a. | -9.0718
Ol Sio-Fo#88 | 14371499.1426 | n.a. | n.a. | -10.169 | 0.238 | 299402.9821 | n.a. | -9.851
Ol San Carlos Watson | 14690768.1709 | -5.5933 | 0.05433 | -10.6825 | 0.075451 | 300570.4934 | -5.437 | -10.3825
Ol synth Watson #3 | 14753892.1053 | -5.9977 | 0.031786 | -11.709 | 0.086193 | 299068.9171 | -5.3777 | -10.519
Ol Sio-Fo#90 | 14723374.8136 | -6.0489 | 0.2937 | -11.8244 | 0.2937 | 297116.3695 | -5.9181 | -11.5734
Ol Sio-Fo#91 | 14654932.9129 | n.a. | n.a. | -12.9521 | 0.16851 | 291892.1212 | n.a. | -12.5681
Ol Sio-Fo#92 | 14707956.7172 | n.a. | n.a. | -13.4075 | 0.2824 | 290490.5483 | n.a. | -13.1655
Ol Sio-Fo#95 | 14773963.2912 | n.a. | n.a. | -14.9134 | 0.055931 | 277456.3339 | n.a. | -12.8694
basaltic glasses
StHs6/80-G | 794932.8285 | n.a. | n.a. | 2.247 | 0.2303 | 403519.2023 | n.a. | 2.601
BCR-2G | 1727486.0328 | 2.2451 | 0.0506 | 4.6359 | 0.090009 | 481193.881 | 2.403 | 4.9389
TB-1G | 1555203.925 | 1.9685 | 0.15709 | 4.2059 | 0.070942 | 420325.3851 | 2.1248 | 4.5059
T1-G | 1524955.6879 | 1.8733 | 0.17589 | 3.7579 | 0.51081 | 406654.8501 | 2.0218 | 4.0429
ML3B-G | 2831772.1062 | 1.739 | 0.071494 | 3.4913 | 0.12069 | 429707.4516 | 1.9078 | 3.8153
BHVO-2G | 3100611.1708 | 1.4389 | 0.54376 | 2.9876 | 0.71102 | 434868.3269 | 1.5634 | 3.2266
KL2-G | 3088509.8743 | 1.4636 | 0.10098 | 3.0361 | 0.20316 | 420777.912 | 1.6043 | 3.3061
MORB (CLDR01RV) | 3295862.1745 | 1.1052 | 0.32802 | 2.332 | 0.56899 | 378921.8412 | 1.2354 | 2.582
BIR-1G | 3762221.5461 | 0.62051 | 0.050825 | 1.6824 | 0.047529 | 401517.7744 | 0.77421 | 1.9774
GOR132-G | 8432510.5282 | -0.25834 | 0.085246 | -0.42636 | 0.303 | 376451.3629 | -0.16769 | -0.25236
GOR128-G | 9522837.5046 | -0.83325 | 0.037377 | -1.5626 | 0.088124 | 366262.9809 | -0.6832 | -1.2746
CMAS glasses (synthetic)
R3-14 | 581218.3602 | 18.6865 | 0.075193 | 37.0034 | 0.12952 | 186287.936 | -4.8582 | -9.4471
R-18 | 1003732.903 | 11.0334 | 0.045972 | 21.7415 | 0.076024 | 193025.5583 | -4.319 | -8.4733
R3-10 | 1879744.0573 | 2.6688 | 0.02718 | 5.3068 | 0.038383 | 205886.5342 | -3.6387 | -7.085
R-2 | 2201632.4014 | 0.35708 | 0.030344 | 0.86803 | 0.061148 | 218632.8105 | -3.4609 | -6.5563
CMAS-5 | 2780002.7705 | -3.5761 | 0.013064 | -6.9487 | 0.081275 | 242160.5201 | -1.796 | -3.4376
R-10 | 3103163.3528 | -3.4203 | 0.022089 | -6.5536 | 0.072239 | 270310.3966 | -1.6403 | -3.0425
R-3 | 2778242.6566 | -2.7356 | 0.062109 | -5.2256 | 0.031545 | 235045.91 | -2.7134 | -5.0627

## Table 4
Table 4. Modeled Mg emissivity and instrumental mass fractionation for the standards studied by MC-SIMS
| Mg ion yield |  |  |  | Δ26Mginst (‰)
standard | Observed | Modeled |  |  | Observed | Modeled
olivines (natural and synthetic) |  | Simple ionization | Enhanced ionization | Total |  | Simple ionization | Enhanced ionization | Total
Ol synth Watson #11 | 889766.2071 | 1719.8165 | 771195.1033 | 772914.9198 | -3.2735 | -14.3909 | -3.2487 | -3.2735
Ol synth Watson #10 | 715044.2529 | 4298.1147 | 719710.7645 | 724008.8792 | -3.9164 | -12.8993 | -3.8628 | -3.9164
Ol synth Watson #9 | 648698.8313 | 7964.0291 | 656828.2187 | 664792.2478 | -4.8355 | -11.4293 | -4.7555 | -4.8355
Ol synth Watson #8 | 583567.0808 | 11746.0649 | 602004.3641 | 613750.429 | -5.0085 | -10.3808 | -4.9037 | -5.0085
Ol synth Watson #7 | 525638.7727 | 17896.4522 | 529179.674 | 547076.1262 | -5.3222 | -9.2351 | -5.1899 | -5.3222
Ol synth Watson #6 | 498936.6648 | 23201.7269 | 478449.9161 | 501651.643 | -5.331 | -8.565 | -5.1741 | -5.331
Ol Sio-Fo#76 | 435117.7841 | 36167.1722 | 385717.7281 | 421884.9003 | -5.8734 | -7.5435 | -5.7168 | -5.8734
Ol synth Watson #5 | 430723.4628 | 39896.1505 | 364888.3717 | 404784.5222 | -5.2722 | -7.3436 | -5.0458 | -5.2722
Eagle Station Ol | 375379.9241 | 51580.7099 | 311064.2938 | 362645.0037 | -7.0882 | -6.868 | -7.1247 | -7.0882
Ol synth Watson #4 | 337182.2323 | 60461.1765 | 278848.6306 | 339309.8071 | -8.9088 | -6.6086 | -9.4075 | -8.9088
Ol Sio-Fo#85 | 320392.0742 | 64886.3751 | 264905.688 | 329792.0631 | -9.0718 | -6.5016 | -9.7014 | -9.0718
Ol Sio-Fo#88 | 299402.9821 | 82677.4199 | 219314.1724 | 301991.5923 | -9.8507 | -6.1719 | -11.2375 | -9.8507
Ol San Carlos Watson | 300570.4934 | 91800.7018 | 200845.7258 | 292646.4276 | -10.3825 | -6.0465 | -12.3644 | -10.3825
Ol synth Watson #3 | 299068.9171 | 97242.6767 | 191030.6912 | 288273.368 | -10.519 | -5.9817 | -12.8287 | -10.519
Ol Sio-Fo#90 | 297141.7722 | 100082.0393 | 186220.5652 | 286302.6045 | -11.5734 | -5.9494 | -14.596 | -11.5734
Ol Sio-Fo#91 | 291892.1212 | 109321.2529 | 171866.5386 | 281187.7915 | -12.5681 | -5.8585 | -16.836 | -12.5681
Ol Sio-Fo#92 | 290490.5483 | 116153.8962 | 162370.2069 | 278524.1031 | -13.1655 | -5.799 | -18.4352 | -13.1655
Ol Sio-Fo#95 | 277456.3339 | 182343.2664 | 101096.6711 | 283439.9375 | -12.8694 | -5.4391 | -26.2711 | -12.8694
basaltic glasses
StHs6/80-G | 403519.2023 | 24349.9614 | 424747.0259 | 449096.9872 | 2.0514 | -1.2808 | 2.2424 | 2.0514
BCR-2G | 481193.881 | 18984.5714 | 461979.6404 | 480964.2118 | 4.9389 | -1.3412 | 5.197 | 4.9389
TB-1G | 420325.3851 | 28540.4493 | 423497.5288 | 452037.978 | 4.5059 | -1.1945 | 4.8901 | 4.5059
T1-G | 406654.8501 | 34664.0956 | 398906.4268 | 433570.5224 | 4.0429 | -1.1566 | 4.4947 | 4.0429
ML3B-G | 429707.4516 | 39334.6717 | 394834.855 | 434169.5267 | 3.8153 | -1.8063 | 4.3753 | 3.8153
BHVO-2G | 434868.3269 | 41268.0839 | 390120.9825 | 431389.0664 | 3.2266 | -2.1175 | 3.7919 | 3.2266
KL2-G | 420777.912 | 44561.5483 | 380647.0321 | 425208.5804 | 3.3061 | -1.9487 | 3.9212 | 3.3061
MORB (CLDR01RV) | 378921.8412 | 78825.3782 | 298466.9238 | 377292.302 | 2.582 | -1.8739 | 3.7588 | 2.582
BIR-1G | 401517.7744 | 57624.1721 | 348858.8456 | 406483.0177 | 1.9774 | -2.6821 | 2.7471 | 1.9774
GOR132-G | 376451.3629 | 142077.8653 | 227079.6827 | 369157.5481 | -0.25236 | -3.3569 | 1.6901 | -0.25236
GOR128-G | 366262.9809 | 168816.0719 | 203857.1252 | 372673.1971 | -1.2746 | -3.2536 | 0.3643 | -1.2746
CMAS glasses (synthetic)
R3-14 | 186287.936 | 77442.9482 | 0 | 77442.9482 | -9.6236 | -9.5708 | - | -9.5708
R-18 | 193025.5583 | 127886.8322 | 0 | 127886.8322 | -8.5925 | -8.5445 | - | -8.5445
R3-10 | 205886.5342 | 221711.6984 | 0 | 221711.6984 | -7.1412 | -7.3503 | - | -7.3503
R-2 | 218632.8105 | 243026.948 | 0 | 243026.948 | -6.595 | -6.5548 | - | -6.5548
CMAS-5 | 242160.5201 | 270323.5965 | 0 | 270323.5965 | -3.4377 | -3.2592 | - | -3.2592
R-10 | 270310.3966 | 270323.5965 | 0 | 270323.5965 | -3.0426 | -3.2592 | - | -3.2592
R-3 | 235045.91 | 281636.3882 | 0 | 281636.3882 | -5.0746 | -4.9352 | - | -4.9352

## Table 5
Table 5. MC-ICPMS analyses of solutions having the same compositon than the olivines and basaltic: raw data and values of instrumental mass fractionation
sample# | Al(ppm) | Mg(ppm) | Ca(ppm) | Fe(ppm) | Na(ppm) | Si(ppm) | Mg ionization energy | 24Mg+ (V) | Δ26Mginst (‰) | 2 sig err | Δ25Mginst (‰) | 2 sig err
Fixed Si intensity
Solutions with olivine compositions
Ol synth Watson #11 | 0 | 0.15997 | 0 | 2.6219 | 0 | 0.75 | 0.080088 | 11.0213 | -0.6299 | 0.077133 | -0.32164 | 0.013614
Ol synth Watson #10 | 0 | 0.33801 | 0 | 2.2089 | 0 | 0.75 | 0.16952 | 23.3144 | -0.4454 | 0.056185 | -0.22713 | 0.013614
Ol synth Watson #8 | 0 | 0.21287 | 0 | 0.50384 | 0 | 0.25 | 0.32126 | 15.0662 | -0.39949 | 0.056185 | -0.20095 | 0.013614
Ol synth Watson #7 | 0 | 0.25845 | 0 | 0.39808 | 0 | 0.25 | 0.39059 | 18.0584 | -0.29029 | 0.056185 | -0.15752 | 0.013614
Ol San Carlos Watson | 0 | 0.38531 | 0 | 0.10376 | 0 | 0.25 | 0.58457 | 26.9609 | -0.23064 | 0.056185 | -0.12308 | 0.013614
Ol synth Watson #3 | 0 | 0.38789 | 0 | 0.097774 | 0 | 0.25 | 0.58853 | 27.271 | -0.19626 | 0.056185 | -0.11574 | 0.013614
Solutions with basaltic compositions
BCR-2G | 0.21382 | 0.063387 | 0.15107 | 0.28447 | 0.068416 | 0.75 | 0.055589 | 4.6533 | -0.83162 | 0.14875 | -0.45407 | 0.013614
TB-1G | 0.26114 | 0.06593 | 0.14148 | 0.18603 | 0.070142 | 0.75 | 0.058401 | 4.5039 | -0.7397 | 0.14875 | -0.36459 | 0.013614
T1-G | 0.24777 | 0.061918 | 0.13893 | 0.13706 | 0.063573 | 0.75 | 0.05689 | 4.0312 | -0.85714 | 0.10346 | -0.44608 | 0.079048
ML3B-G | 0.22466 | 0.12405 | 0.23424 | 0.26447 | 0.055575 | 0.75 | 0.10083 | 8.4659 | -0.62536 | 0.14875 | -0.37554 | 0.04752
BHVO-2G | 0.23423 | 0.13994 | 0.26515 | 0.28585 | 0.057942 | 0.75 | 0.10945 | 9.7581 | -0.57578 | 0.14875 | -0.32844 | 0.02008
KL2-G | 0.22451 | 0.14119 | 0.24848 | 0.26529 | 0.055607 | 0.75 | 0.11255 | 9.5611 | -0.5817 | 0.13 | -0.3464 | 0.039254
MORB (CLDR01RV) | 0.26054 | 0.16851 | 0.28119 | 0.16584 | 0.057236 | 0.75 | 0.13168 | 11.6872 | -0.50689 | 0.14875 | -0.32536 | 0.013614
BIR-1G | 0.28004 | 0.19167 | 0.32484 | 0.27684 | 0.047559 | 0.75 | 0.13897 | 13.0102 | -0.539 | 0.14875 | -0.33045 | 0.013614
GOR132-G | 0.20527 | 0.47634 | 0.21295 | 0.27683 | 0.021712 | 0.75 | 0.3091 | 32.4902 | -0.30674 | 0.14875 | -0.20452 | 0.03953
GOR128-G | 0.060842 | 0.1819 | 0.051736 | 0.088462 | 0.0049399 | 0.25 | 0.35039 | 12.0572 | -0.3878 | 0.14875 | -0.18604 | 0.034841
Fixed Mg intensity
Solutions with olivine compositions
Ol synth Watson #11 | 0 | 0.3 | 0 | 4.917 | 0 | 1.4065 | 0.080088 | 19.6073 | -0.75225 | 0.031131 | -0.40737 | 0.039254
Ol synth Watson #10 | 0 | 0.3 | 0 | 1.9605 | 0 | 0.66567 | 0.16952 | 20.8033 | -0.44218 | 0.031131 | -0.24838 | 0.027678
Ol synth Watson #8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.71007 | 0 | 0.35233 | 0.32126 | 20.2537 | -0.352 | 0.031131 | -0.17993 | 0.027678
Ol synth Watson #7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.46208 | 0 | 0.29019 | 0.39059 | 19.7432 | -0.27671 | 0.031131 | -0.16655 | 0.027678
Ol San Carlos Watson | 0 | 0.3 | 0 | 0.080787 | 0 | 0.19465 | 0.58457 | 19.7457 | -0.21318 | 0.031131 | -0.11327 | 0.027678
Ol synth Watson #3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.07562 | 0 | 0.19335 | 0.58853 | 20.2334 | -0.22515 | 0.031131 | -0.13866 | 0.027678
Solutions with basaltic compositions
StHs6/80-G | 2.3787 | 0.3 | 0.95288 | 0.85775 | 0.83173 | 7.5192 | 0.029366 | 17.5028 | -1.0482 | 0.11752 | -0.61518 | 0.050199
BCR-2G | 1.012 | 0.3 | 0.71501 | 1.3464 | 0.3238 | 3.5496 | 0.055589 | 19.5566 | -0.77446 | 0.050398 | -0.46642 | 0.072952
TB-1G | 1.1882 | 0.3 | 0.64379 | 0.8465 | 0.31916 | 3.4127 | 0.058401 | 18.6389 | -0.7101 | 0.079578 | -0.42666 | 0.072952
T1-G | 1.2005 | 0.3 | 0.67313 | 0.66405 | 0.30802 | 3.6338 | 0.05689 | 17.8283 | -0.746 | 0.083478 | -0.46133 | 0.050199
ML3B-G | 0.54331 | 0.3 | 0.56646 | 0.63957 | 0.1344 | 1.8137 | 0.10083 | 20.0344 | -0.50224 | 0.041056 | -0.32659 | 0.072952
BHVO-2G | 0.50216 | 0.3 | 0.56844 | 0.61282 | 0.12422 | 1.6079 | 0.10945 | 19.885 | -0.50729 | 0.052276 | -0.31758 | 0.072952
KL2-G | 0.47703 | 0.3 | 0.52796 | 0.56368 | 0.11815 | 1.5936 | 0.11255 | 19.8823 | -0.55331 | 0.14458 | -0.34598 | 0.050199
MORB (CLDR01RV) | 0.46382 | 0.3 | 0.5006 | 0.29525 | 0.1019 | 1.3352 | 0.13168 | 20.0413 | -0.43012 | 0.031131 | -0.26986 | 0.072952
BIR-1G | 0.4383 | 0.3 | 0.50843 | 0.43331 | 0.074437 | 1.1739 | 0.13897 | 19.1291 | -0.45587 | 0.031131 | -0.29017 | 0.072952
GOR132-G | 0.12928 | 0.3 | 0.13412 | 0.17435 | 0.013674 | 0.47235 | 0.3091 | 20.2243 | -0.36792 | 0.033093 | -0.21236 | 0.072952
GOR128-G | 0.10034 | 0.3 | 0.085326 | 0.1459 | 0.0081471 | 0.41231 | 0.35039 | 20.4132 | -0.24079 | 0.056149 | -0.13683 | 0.072952

## Table 6
Table 6. laser ablation MC-ICPMS analyses of the standards studied: raw data and values of instrumental mass fractionation
standard | batch | 24Mg (cps/1V SC) | ±2 sig err | δ25MgDSM3 (‰) | 2 sig err | δ26MgDSM3 (‰) | 2 sig err | Δ26Mg* (‰) | 2 sig err | Ion yield Mg | Ionization model Δ26Mg (‰) | Δ25Mginst (‰) | Δ26Mginst (‰)
olivines (natural and synthetic)
Ol synth Watson #10 | 1 | 11442249.8888 | 789097.0736 | 0.23506 | 0.27804 | 0.36609 | 0.54962 | -0.085082 | 0.039351 | 1022116.0931 | -0.46422 | 1.0969 | 2.0203
Ol synth Watson #9 | 1 | 21730901.3224 | 3018242.9847 | 0.12075 | 0.54652 | 0.1838 | 1.0402 | -0.047953 | 0.028208 | 1218459.2812 | -0.35913 | 0.92784 | 1.7329
Ol synth Watson #8 | 1 | 22400980.4623 | 1607460.0272 | 0.077992 | 0.15117 | -0.049233 | 0.34952 | -0.19893 | 0.06096 | 974782.0589 | -0.30422 | 0.85648 | 1.445
Ol synth Watson #7 | 1 | 32407826.0572 | 3323202.719 | -0.2752 | 0.26907 | -0.49158 | 0.44765 | 0.036643 | 0.21862 | 1115778.2642 | -0.25531 | 0.4778 | 0.95373
Ol synth Watson #6 | 1 | 38495791.329 | 5168442.6091 | -0.46764 | 0.19057 | -0.93507 | 0.34307 | -0.037493 | 0.060964 | 1172641.0282 | -0.23053 | 0.27246 | 0.48546
Ol synth Watson #5 | 1 | 54799461.7772 | 7576810.2035 | -0.66206 | 0.20216 | -1.3172 | 0.38316 | -0.046431 | 0.067476 | 1362359.8152 | -0.19077 | 0.057315 | 0.063578
Ol synth Watson #4 | 1 | 54109047.2903 | 1435890.0545 | -0.56067 | 0.15645 | -1.0755 | 0.32369 | 0.00065792 | 0.033942 | 1201938.8846 | -0.16952 | 0.14763 | 0.28402
Ol synth Watson #2 | 1 | 65990147.3041 | 4977981.1091 | -0.61383 | 0.15404 | -1.2225 | 0.32507 | -0.044369 | 0.086098 | 1337653.9394 | -0.15269 | 0.085716 | 0.12015
Ol synth Watson #1 | 1 | 63276236.5112 | 2727321.3446 | -0.48346 | 0.11014 | -0.99 | 0.16318 | -0.06206 | 0.093461 | 1282641.5836 | -0.15269 | 0.21608 | 0.35269
basaltic glasses
StHs6/80-G | 1 | 2927126.9172 | 589982.4304 | 4.6726 | 1.6101 | 10.1587 | 2.9967 | 1.1901 | 0.269 | 1485851.227 | -0.90304 | 5.3275 | 11.4158
BCR-2G | 1 | 2867753.9047 | 79637.9882 | 5.5975 | 0.27182 | 10.4777 | 0.56053 | -0.26608 | 0.085391 | 798817.2436 | -0.74331 | 6.1426 | 11.524
TB-1G | 1 | 3337595.7502 | 162473.6619 | 5.1199 | 0.19581 | 9.9798 | 0.24028 | 0.15278 | 0.15818 | 902052.9055 | -0.73096 | 5.657 | 11.0108
T1-G | 1 | 3358669.3404 | 92290.8086 | 6.4483 | 0.34537 | 12.4737 | 0.4906 | 0.096867 | 0.23027 | 895645.1574 | -0.73752 | 6.9811 | 13.4962
ML3B-G | 1 | 6093064.2624 | 314539.4616 | 5.1514 | 0.11582 | 9.7348 | 0.21923 | -0.15266 | 0.11769 | 924592.4526 | -0.59426 | 5.6298 | 10.653
BHVO-2G | 1 | 6149566.1399 | 588699.7255 | 5.1287 | 0.17262 | 9.945 | 0.3186 | 0.10104 | 0.11855 | 862491.7447 | -0.57374 | 5.5521 | 10.7577
KL2-G | 1 | 7780366.8911 | 527329.8401 | 4.3749 | 0.39066 | 8.4414 | 0.7622 | 0.044312 | 0.068836 | 1059995.4893 | -0.56674 | 4.8108 | 9.2781
MORB (CLDR01RV) | 1 | 8844975.452 | 634170.2015 | 4.7084 | 0.3876 | 9.2678 | 0.72654 | 0.23059 | 0.07248 | 1016897.6146 | -0.52745 | 5.1135 | 10.0453
BIR-1G | 1 | 7565849.1558 | 197124.3971 | 4.7211 | 0.20753 | 9.2109 | 0.4208 | 0.14927 | 0.11936 | 807454.5524 | -0.51397 | 5.1426 | 10.0198
GOR132-G | 1 | 24994427.0161 | 2841614.7458 | 2.6953 | 0.2083 | 5.2011 | 0.39066 | 0.027697 | 0.11644 | 1115822.6346 | -0.31388 | 2.9495 | 5.689
GOR128-G | 1 | 27880660.8172 | 2726149.0466 | 2.3778 | 0.14485 | 4.6312 | 0.3901 | 0.06731 | 0.038051 | 1072333.1084 | -0.2825 | 2.675 | 5.2017
basaltic glasses |  | With Ca correction
StHs6/80-G | 2 | 1464450.0078 | 146599.3017 | 0.5493 | 0.45328 | 1.0086 | 0.41159 | -0.045686 | 0.73232 | 743375.6385 | -0.90304 | 1.2042 | 2.2657
BCR-2G | 2 | 4350527.285 | 197944.05 | 1.5702 | 0.25863 | 3.2439 | 0.3669 | 0.23007 | 0.17139 | 1211846.0404 | -0.74331 | 2.1153 | 4.2902
TB-1G | 2 | 4244351.1915 | 153791.3031 | 1.5537 | 0.27517 | 2.8697 | 0.56721 | -0.11243 | 0.24966 | 1147121.9436 | -0.73096 | 2.0908 | 3.9007
T1-G | 2 | 3100004.3052 | 176463.9029 | 1.8066 | 0.30544 | 3.1875 | 0.23739 | -0.28004 | 0.37827 | 826667.8147 | -0.73752 | 2.3393 | 4.21
ML3B-G | 2 | 5850265.2259 | 656683.3708 | 0.98206 | 0.14347 | 1.9181 | 0.078064 | 0.033156 | 0.23131 | 887748.8962 | -0.59426 | 1.4605 | 2.8364
BHVO-2G | 2 | 8148298.6501 | 843860.8364 | 1.3922 | 0.19581 | 2.6171 | 0.24544 | -0.055162 | 0.10717 | 1142818.885 | -0.57374 | 1.8157 | 3.4298
KL2-G | 2 | 5921119.5415 | 375477.5566 | 0.85454 | 0.1406 | 1.6861 | 0.16777 | 0.045894 | 0.15945 | 806692.0356 | -0.56674 | 1.2905 | 2.5228
MORB (CLDR01RV) | 2 | 9017511.553 | 610644.8383 | 1.4128 | 0.21791 | 2.5874 | 0.46664 | -0.12441 | 0.11214 | 1036733.9104 | -0.52745 | 1.8179 | 3.3648
BIR-1G | 2 | 9670689.1599 | 941549.527 | 1.405 | 0.23818 | 2.7487 | 0.53069 | 0.051983 | 0.16609 | 1032090.6254 | -0.51397 | 1.8265 | 3.5577
GOR132-G | 2 | 19290446.6139 | 402027.5015 | 0.27101 | 0.072136 | 0.63066 | 0.2054 | 0.11049 | 0.076551 | 861180.6524 | -0.31388 | 0.52519 | 1.1185
GOR128-G | 2 | 21974457.9586 | 869419.4085 | -0.14299 | 0.013648 | -0.25898 | 0.10004 | 0.015464 | 0.078289 | 845171.4599 | -0.2825 | 0.15424 | 0.31151
basaltic glasses |  | Without Ca correction
StHs6/80-G | 2 | 1464450.0078 | 146599.3017 | 0.018249 | 0.45597 | 0.47725 | 0.42747 | 0.44222 | 0.72665 | 743375.6385 | -0.90304 | 0.67317 | 1.7343
BCR-2G | 2 | 4350527.285 | 197944.05 | 1.1316 | 0.23923 | 2.8045 | 0.34843 | 0.63253 | 0.17319 | 1211846.0404 | -0.74331 | 1.6767 | 3.8508
TB-1G | 2 | 4244351.1915 | 153791.3031 | 1.1328 | 0.26144 | 2.4482 | 0.54587 | 0.27392 | 0.26634 | 1147121.9436 | -0.73096 | 1.6699 | 3.4792
T1-G | 2 | 3100004.3052 | 176463.9029 | 1.3896 | 0.29288 | 2.7699 | 0.22582 | 0.10269 | 0.36705 | 826667.8147 | -0.73752 | 1.9223 | 3.7924
ML3B-G | 2 | 5850265.2259 | 656683.3708 | 0.6592 | 0.14274 | 1.5949 | 0.079081 | 0.32964 | 0.23016 | 887748.8962 | -0.59426 | 1.1376 | 2.5132
BHVO-2G | 2 | 8148298.6501 | 843860.8364 | 1.0536 | 0.17817 | 2.2779 | 0.23361 | 0.25572 | 0.13505 | 1142818.885 | -0.57374 | 1.477 | 3.0907
KL2-G | 2 | 5921119.5415 | 375477.5566 | 0.55419 | 0.12776 | 1.3854 | 0.15354 | 0.32174 | 0.15341 | 806692.0356 | -0.56674 | 0.99013 | 2.2222
MORB (CLDR01RV) | 2 | 9017511.553 | 610644.8383 | 1.6121 | 0.068942 | 3.2772 | 0.051029 | 0.18307 | 0.11218 | 1036733.9104 | -0.52745 | 2.0171 | 4.0547
BIR-1G | 2 | 9670689.1599 | 941549.527 | 1.1038 | 0.24264 | 2.4471 | 0.53572 | 0.32845 | 0.16225 | 1032090.6254 | -0.51397 | 1.5253 | 3.256
GOR132-G | 2 | 19290446.6139 | 402027.5015 | 0.20178 | 0.072675 | 0.56139 | 0.20622 | 0.1741 | 0.075383 | 861180.6524 | -0.31388 | 0.45596 | 1.0493
GOR128-G | 2 | 21974457.9586 | 869419.4085 | -0.18477 | 0.011845 | -0.30077 | 0.098179 | 0.053877 | 0.079912 | 845171.4599 | -0.2825 | 0.11246 | 0.26973
olivines (natural and synthetic)
Ol synth Watson #8 | 3 | 28580493.6442 | 249295.6392 | 0.23897 | 0.18571 | 0.49034 | 0.33184 | 0.03167 | 0.034853 | 1243684.5113 | -0.30422 | 1.0175 | 1.9846
Ol synth Watson #7 | 3 | 38121600.2325 | 837642.0366 | -0.30636 | 0.18104 | -0.58218 | 0.33301 | 0.0058466 | 0.040934 | 1312499.421 | -0.25531 | 0.44664 | 0.86312
Ol synth Watson #6 | 3 | 46590723.0372 | 815582.2784 | -0.67188 | 0.13231 | -1.2866 | 0.31966 | 0.0030342 | 0.081982 | 1419225.1017 | -0.23053 | 0.068216 | 0.13397
Ol synth Watson #4 | 3 | 57867510.5221 | 2863258.8987 | -0.37934 | 0.070654 | -0.71085 | 0.16276 | 0.017243 | 0.050967 | 1285426.6437 | -0.16952 | 0.32897 | 0.64866
Ol synth Watson #2 | 3 | 63442570.0804 | 1881597.608 | -0.74185 | 0.24205 | -1.4357 | 0.4556 | -0.011799 | 0.022683 | 1286013.2498 | -0.15269 | -0.042309 | -0.093006
Fo#16 | 3 | 7891652.3529 | 300892.2508 | 1.2089 | 0.11723 | 2.4279 | 0.048398 | 0.10761 | 0.18601 | 1217816.081 | -0.57014 | 1.3659 | 2.7181
Fo#54 | 3 | 33618228.1674 | 303451.6423 | 0.56115 | 0.075855 | 1.14 | 0.13738 | 0.062936 | 0.0061462 | 1315940.1393 | -0.28549 | 0.90089 | 1.8035
Fo#79 | 3 | 54070071.7817 | 1331584.3575 | 0.16662 | 0.063965 | 0.34919 | 0.17298 | 0.029383 | 0.077688 | 1321174.9007 | -0.18771 | 0.44442 | 0.8729
Fo#76 | 3 | 49815811.4739 | 1961786.1983 | -0.11504 | 0.10624 | -0.23091 | 0.25617 | -0.010094 | 0.055159 | 1278441.4192 | -0.19789 | 0.14906 | 0.26999
Fo#95 | 3 | 68579852.4171 | 1261628.1956 | -1.0961 | 0.067174 | -2.0834 | 0.16724 | 0.020415 | 0.042141 | 1287935.6783 | -0.1331 | 0.040258 | 0.093702
Fo#88 | 3 | 59930282.6749 | 892301.8062 | 0.008056 | 0.1134 | -0.015959 | 0.24164 | -0.031422 | 0.03398 | 1248534.003 | -0.15462 | 0.26661 | 0.45666
Fo#92 | 3 | 64380146.6655 | 1995398.0993 | -0.04507 | 0.14121 | -0.083936 | 0.28978 | 0.0025706 | 0.02297 | 1271544.6793 | -0.14355 | 0.15772 | 0.30162
Fo#85 | 3 | 56708340.2123 | 961099.6336 | -0.083375 | 0.066699 | -0.20049 | 0.11226 | -0.040462 | 0.062985 | 1239813.3994 | -0.16464 | 0.1884 | 0.33915
basaltic glasses |  | With Ca correction
T1-G | 3 | 3305367.5271 | 90182.1397 | 1.0322 | 0.089773 | 1.7935 | 0.36423 | -0.18763 | 0.1969 | 881431.3406 | -0.73752 | 1.5649 | 2.816
ML3B-G | 3 | 6396427.5971 | 165692.022 | 0.92577 | 0.1376 | 1.7898 | 0.29868 | 0.012934 | 0.16456 | 970626.3425 | -0.59426 | 1.4042 | 2.7081
KL2-G | 3 | 7490796.0633 | 265914.8644 | 0.69601 | 0.31994 | 1.382 | 0.37546 | 0.046094 | 0.25464 | 1020544.4228 | -0.56674 | 1.132 | 2.2188
GOR132-G | 3 | 25988315.5837 | 1026443.2978 | -0.023543 | 0.053223 | -0.039404 | 0.12394 | 0.0057834 | 0.039524 | 1160192.66 | -0.31388 | 0.23064 | 0.44847
GOR128-G | 3 | 28735133.0298 | 1317609.6037 | 0.22777 | 0.11416 | 0.38992 | 0.20775 | -0.047258 | 0.024171 | 1105197.4242 | -0.2825 | 0.525 | 0.96041
basaltic glasses |  | Without Ca correction
T1-G | 3 | 3305367.5271 | 90182.1397 | 0.29161 | 0.054795 | 1.0523 | 0.32854 | 0.49255 | 0.2267 | 881431.3406 | -0.73752 | 0.82434 | 2.0748
ML3B-G | 3 | 6396427.5971 | 165692.022 | 0.26542 | 0.15095 | 1.1288 | 0.32232 | 0.61938 | 0.14281 | 970626.3425 | -0.59426 | 0.74384 | 2.0471
KL2-G | 3 | 7490796.0633 | 265914.8644 | 0.074947 | 0.32859 | 0.76042 | 0.38905 | 0.61657 | 0.2635 | 1020544.4228 | -0.56674 | 0.51089 | 1.5972
GOR132-G | 3 | 25988315.5837 | 1026443.2978 | -0.16916 | 0.057108 | -0.18504 | 0.12818 | 0.13964 | 0.035822 | 1160192.66 | -0.31388 | 0.085026 | 0.30284
GOR128-G | 3 | 28735133.0298 | 1317609.6037 | 0.13561 | 0.11403 | 0.29773 | 0.2075 | 0.037441 | 0.026335 | 1105197.4242 | -0.2825 | 0.43284 | 0.86822
olivines (natural and synthetic)
Ol synth Watson #11 | 4 | 8029522.8446 | 145346.1617 | 0.92724 | 0.14353 | 1.7469 | 0.2998 | -0.032863 | 0.023254 | 1586996.3377 | -0.62148 | 1.871 | 3.5584
Ol synth Watson #10 | 4 | 15593827.2304 | 179372.2338 | 0.56611 | 0.14007 | 1.102 | 0.29895 | 0.015429 | 0.029063 | 1392969.208 | -0.46422 | 1.428 | 2.7562
Ol synth Watson #9 | 4 | 23477176.046 | 2392131.2999 | 0.020534 | 0.032852 | 0.02595 | 0.035401 | -0.013463 | 0.027898 | 1316373.5192 | -0.35913 | 0.82763 | 1.5751
Ol synth Watson #7 | 4 | 38345341.9626 | 2282409.7814 | -0.036056 | 0.26578 | -0.087054 | 0.50275 | -0.01785 | 0.0093432 | 1320202.6887 | -0.25531 | 0.71695 | 1.3583
Ol synth Watson #5 | 4 | 52526195.1743 | 1160266.3355 | -0.6387 | 0.17211 | -1.1955 | 0.34824 | 0.030412 | 0.016631 | 1305844.5326 | -0.19077 | 0.080679 | 0.18527
Ol synth Watson #3 | 4 | 63701877.9276 | 647957.2821 | -0.62608 | 0.15696 | -1.2218 | 0.21087 | -0.020074 | 0.091569 | 1291269.5521 | -0.15269 | 0.073466 | 0.12094
Ol synth Watson #2 | 4 | 66316989.8026 | 1427299.8712 | -0.63109 | 0.014147 | -1.1642 | 0.0054609 | 0.047083 | 0.03272 | 1344279.2035 | -0.15269 | 0.068455 | 0.17847
Ol synth Watson #1 | 4 | 65389343.5621 | 1549347.833 | -0.60281 | 0.12869 | -1.184 | 0.24834 | -0.027009 | 0.00037845 | 1325475.3411 | -0.15269 | 0.096735 | 0.15866

## Table 7
Table 7. Elemental analyses on the studied standards by laser ablation quadrupole-ICP-MS
Sample | real Al/Si | real Mg/Si | real Fe/Si | real Ca/Si | 24Mg+(cps) | 27Al+(cps) | 28Si+(cps) | 44Ca+(cps) | 57Fe+ (cps) | Al/Si | Mg/Si | Fe/Si | Ca/Si | laser fluence
San Carlos olivine | 0.00092 | 0.991 | 0.14592 | 0.0017547 | 26863228.8236 | 9436.5585 | 5800797.9631 | 2869.9278 | 232037.9968 | 0.0015004 | 5.4133 | 1.677 | 0.021875 | 2.77 J/cm2
MORB (CLDR01RV) | 0.348 | 0.14 | 0.11122 | 0.26276 | 2773237.1093 | 5114263.1427 | 4654588.0811 | 188429.9249 | 134812.3718 | 1.0134 | 0.69647 | 1.2142 | 1.7899
BHVO-2G | 0.313 | 0.116 | 0.19169 | 0.24777 | 2519434.5262 | 4763840.7672 | 5200699.5037 | 188979.3775 | 169853.2383 | 0.84483 | 0.56629 | 1.3692 | 1.6066
BCR-2G | 0.286 | 0.053 | 0.19077 | 0.14117 | 1297044.4663 | 4980663.0079 | 5768905.7536 | 123082.9932 | 192626.1211 | 0.79628 | 0.26282 | 1.3998 | 0.94333
TB-1G | 0.349 | 0.055 | 0.12476 | 0.13221 | 1359717.0117 | 6348321.1125 | 5597055.7141 | 123794.2699 | 138015.4343 | 1.0461 | 0.28398 | 1.0338 | 0.97791
BIR-1G | 0.374 | 0.159 | 0.18565 | 0.30356 | 3599374.9949 | 5616850.1758 | 4812187.8736 | 235009.0335 | 166248.8104 | 1.0765 | 0.87434 | 1.4483 | 2.1592
KL2-G | 0.3 | 0.117 | 0.17791 | 0.23219 | 2669410.9332 | 4667729.9699 | 4645876.2024 | 195490.1472 | 173763.9446 | 0.92664 | 0.67165 | 1.568 | 1.8604
GOR128-G | 0.244 | 0.453 | 0.17797 | 0.14504 | 9846227.9385 | 3788659.955 | 4613169.4512 | 124451.4418 | 186653.3414 | 0.75746 | 2.495 | 1.6962 | 1.1928
GOR132-G | 0.274 | 0.398 | 0.18565 | 0.19899 | 8942209.2276 | 4135989.9327 | 4561929.6868 | 164648.0502 | 180500.2215 | 0.83619 | 2.2914 | 1.6587 | 1.5958
StHs6/80-G | 0.317 | 0.025 | 0.057374 | 0.088815 | 655136.5413 | 5654627.7316 | 5567985.916 | 84539.9549 | 64074.7276 | 0.93665 | 0.13754 | 0.48243 | 0.67131
ML3B-G | 0.3 | 0.103 | 0.17735 | 0.21889 | 2449580.6862 | 4956436.6493 | 5002613.0678 | 189358.4872 | 181737.0561 | 0.91379 | 0.57239 | 1.523 | 1.6736
T1-G | 0.331 | 0.051 | 0.09191 | 0.12982 | 1298098.2378 | 5808584.6943 | 5478432.8167 | 118499.3923 | 100063.1997 | 0.97788 | 0.27698 | 0.76572 | 0.95635
San Carlos olivine | 0.00092 | 0.991 | 0.14592 | 0.0017547 | 35779103.2874 | 14879.4774 | 7567548.7622 | 4281.1517 | 310160.9517 | 0.0018134 | 5.5267 | 1.7182 | 0.025013 | 3.37 J/cm2
MORB (CLDR01RV) | 0.348 | 0.14 | 0.11122 | 0.26276 | 3261126.7444 | 5905380.2526 | 5504782.255 | 220576.5527 | 161447.264 | 0.98942 | 0.6925 | 1.2295 | 1.7716
BHVO-2G | 0.313 | 0.116 | 0.19169 | 0.24777 | 2780685.0014 | 5249375.5342 | 5663002.0793 | 207196.0043 | 188416.8457 | 0.85494 | 0.57398 | 1.3948 | 1.6177
BCR-2G | 0.286 | 0.053 | 0.19077 | 0.14117 | 1402022.8032 | 5364024.5074 | 6249836.3177 | 134382.1578 | 214601.3648 | 0.79158 | 0.26223 | 1.4395 | 0.95067
TB-1G | 0.349 | 0.055 | 0.12476 | 0.13221 | 1555480.9125 | 7216942.0275 | 6561359.6647 | 142120.8447 | 158667.7516 | 1.0145 | 0.27712 | 1.0138 | 0.95768
BIR-1G | 0.374 | 0.159 | 0.18565 | 0.30356 | 4229938.0677 | 6402434.6708 | 5415475.2477 | 273598.8482 | 197195.7428 | 1.0904 | 0.91305 | 1.5265 | 2.2338
KL2-G | 0.3 | 0.117 | 0.17791 | 0.23219 | 3294757.8409 | 5627883.4064 | 5702077.3548 | 237027.094 | 213672.7201 | 0.9103 | 0.67544 | 1.571 | 1.8379
GOR128-G | 0.244 | 0.453 | 0.17797 | 0.14504 | 11245543.6347 | 4215205.3863 | 5221334.9865 | 139895.0213 | 209656.9679 | 0.74458 | 2.5176 | 1.6834 | 1.1846
GOR132-G | 0.274 | 0.398 | 0.18565 | 0.19899 | 10494226.735 | 4806606.0591 | 5312098.445 | 192580.1649 | 215118.2322 | 0.83454 | 2.3093 | 1.6977 | 1.6029
StHs6/80-G | 0.317 | 0.025 | 0.057374 | 0.088815 | 787941.6184 | 6745926.5209 | 6618398.4971 | 102594.4706 | 77084.7073 | 0.94007 | 0.13917 | 0.48828 | 0.68538
ML3B-G | 0.3 | 0.103 | 0.17735 | 0.21889 | 2806742.2127 | 5625701.3646 | 5727985.4104 | 214482.2692 | 209134.4313 | 0.90583 | 0.57279 | 1.5306 | 1.6556
T1-G | 0.331 | 0.051 | 0.09191 | 0.12982 | 1499517.2315 | 6739832.2476 | 6482849.0873 | 138133.8896 | 116256.9494 | 0.95886 | 0.27038 | 0.7518 | 0.94209
San Carlos olivine | 0.00092 | 0.991 | 0.14592 | 0.0017547 | 45740855.2887 | 16593.8548 | 10101431.6732 | 5073.698 | 395022.2951 | 0.0015151 | 5.2932 | 1.6394 | 0.022207 | 6.00 J/cm2
MORB (CLDR01RV) | 0.348 | 0.14 | 0.11122 | 0.26276 | 4966014.6611 | 9124560.977 | 8593236.2666 | 339996.3674 | 244130.3676 | 0.97933 | 0.67553 | 1.191 | 1.7493
BHVO-2G | 0.313 | 0.116 | 0.19169 | 0.24777 | 4727220.1148 | 8835819.4758 | 9335531.9139 | 347575.5511 | 311484.0785 | 0.87293 | 0.59192 | 1.3988 | 1.6461
BCR-2G | 0.286 | 0.053 | 0.19077 | 0.14117 | 2477006.1647 | 9332123.6774 | 11029146.0588 | 232401.4052 | 371080.3517 | 0.78039 | 0.26253 | 1.4105 | 0.93165
TB-1G | 0.349 | 0.055 | 0.12476 | 0.13221 | 2456137.1892 | 11553771.1092 | 10345479.0644 | 224798.3933 | 252020.1657 | 1.03 | 0.27752 | 1.0213 | 0.96073
BIR-1G | 0.374 | 0.159 | 0.18565 | 0.30356 | 6477290.6821 | 10185000.5184 | 8454023.9988 | 424419.955 | 298349.2785 | 1.1111 | 0.89562 | 1.4795 | 2.2197
KL2-G | 0.3 | 0.117 | 0.17791 | 0.23219 | 5148832.5668 | 8926622.8656 | 9085511.8148 | 374615.6195 | 329949.9231 | 0.90617 | 0.66245 | 1.5225 | 1.823
GOR128-G | 0.244 | 0.453 | 0.17797 | 0.14504 | 17316210.5279 | 7299793.4993 | 8729864.5869 | 240169.7772 | 359978.3061 | 0.77121 | 2.3187 | 1.7287 | 1.2164
GOR132-G | 0.274 | 0.398 | 0.18565 | 0.19899 | 16430310.1422 | 7788027.1991 | 8540877.039 | 302240.2406 | 327621.0231 | 0.841 | 2.2487 | 1.6081 | 1.5646
StHs6/80-G | 0.317 | 0.025 | 0.057374 | 0.088815 | 1210644.8476 | 10450498.8585 | 10235306.1151 | 154596.551 | 117793.9201 | 0.94169 | 0.13826 | 0.48247 | 0.66782
ML3B-G | 0.3 | 0.103 | 0.17735 | 0.21889 | 4634026.6136 | 9452825.1438 | 9740340.2722 | 351122.7018 | 337773.6004 | 0.89508 | 0.55613 | 1.4538 | 1.5938
T1-G | 0.331 | 0.051 | 0.09191 | 0.12982 | 2349033.2567 | 10617498.7149 | 10084400.0463 | 213981.9362 | 177597.129 | 0.97106 | 0.27229 | 0.7383 | 0.93818